海口市第四人民医院

议

价

文

件

文件编号：HSY2021-1110

项目名称：神内康复设备

2021年11月10日

1、适用范围

本次议价仅适用于本次议价文件中所叙述项目的采购。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 神经康复治疗仪 | 1 | 20 |
|  | 脑功能障碍治疗仪 | 1 |  |
|  | 经颅超声电疗仪 | 1 |  |

注：供应商须以包为单位对该包中的全部项目进行响应,不得拆分,不完整的报价将被拒绝。

2、报价

磋商供应商所提供的服务，必须满足磋商文件规定。对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价。报价表单独密封。

附件：

报  价 表（格式）

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 神经康复治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 脑功能障碍治疗仪 | 1 |  |  |  |
|  | 经颅超声电疗仪 | 1 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： |  |  |  |  |  |

所有报价均使用人民币，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的最终价格应包含：服务、调试、培训、税金和保险等费用。

供应商全称(盖章)：

供应商全权代表(签字)：

年   月    日

- 技术需求：

神经康复治疗仪

1、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。

2、额定输入功率：35VA。

*3、脉冲频率：

第Ⅰ档（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz,调制波频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%；

第Ⅱ档（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz连续可调，允差为±15%。

*4、脉冲宽度：

第Ⅰ档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±30%；

第Ⅱ档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±30%。

*5、刺激仪在500Ω的负载电阻下，刺激仪每路输出电流有效值为≤80mA，连续可调

6、治疗定时5min、10 min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%

7、输出波形：双向不对称方波

8、输出低频脉冲电流，频率连续可调

*9、三组六通道脉冲输出

10、输出端开路时，输出峰值电压应不大于500V。

11、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。

12、刺激仪输出控制都调至最大，将输出端开路运行10min，再短路运行5min，在此试验之后，刺激仪必须符合各项参数。

13、产品外形尺寸（长×宽×高）：420mm×360mm×232mm , 允差±50mm

脑功能障碍治疗仪

- *1.机箱：

- 医疗器材机箱专用ABS工程塑料，防静电、防辐射；

四轮万向驱动、可靠的刹车定位系统，操作更安全、移动更方便，方便各科室移动使用。

- 完美储物盒方便耗材和电源线储存，人性化设计。

- *2.显示：

屏幕尺寸：10.1寸彩色TFT触摸彩屏，分辨率：800×600。标配触摸屏，按键一键式操作，使操作更加便捷，易学好懂，触摸键较传统按键，故障率更低。并提高医护人员的工作效率。

- 智能触屏：最新芯片控制技术，面板整体密封，触屏灵敏，有效防尘。

*1)设置的时间范围为10-30分钟，可在范围内任意调节，开机时默认15分钟的设定值，调整一次增加或者减少5分钟。

*2)治疗计数功能，方便医院统计治病次数。

*3)显示屏：电子英文控制：

1.磁疗：治疗强度分为3档，0档，待机状态，1档3mT-9 mT ，2档10 mT -17 mT ；磁场频率50Hz±2%。

2.振动功能

振动强度4档可调，分别为关、弱、中、强，四档对应的驱动电压脉冲峰值分别为OV、10V、16V、27V，精度±30％。振动频率4档可调，分别为关、弱、中、强

- 3.频率功能

四档频率分别为关，弱，中，强，四档对应的频率分别为0HZ，2HZ，5HZ，10HZ，精度±30％。

4.显示治疗系统模式，根据病情选择相应治疗模式：

1)脑血管系统：有智能化输出磁场，震动，频率，结合特定耗材与头盔式治疗帽系统化治疗，增加了对血管的舒张和调节作用，改善血管壁的变性硬化和炎症反应，增加血管弹性和柔韧性，解除脑血管痉挛，降低血粘稠度改善血液循环。

2)脑神经系统：抑制异常脑电和脑磁的发生和传播，改善睡眠质量，适用于神经性头疼，疾病，能有效改善脑神经症状。

3)脑损伤系统：加快损伤细胞对DNA合成物质的吸收，改善组织营养，可促进损伤脑细胞的新陈代谢，能有效促进受损脑细胞的康复。

- *3.接口：

双路输出接口，航空端口，防止患者拉扯变形，接触点纯铜镀银引脚，提高导电性能，保障电信号畅通，提高治疗效率。

- *4.输出线：

复合硅橡胶材料，无毒一体式插头，操作方便。耐电压： 300/500V

导体：铜线

特性：热固性产品，耐高温，耐腐蚀，柔软 抗拉。

- *5.系统控制：

- 双路输出，同时治疗两个患者，一个患者治疗15分钟，8人/时，治疗人次60人/天。

- 二、头盔式治疗帽：主要技术参数

- 1)独家重复经颅磁六个螺旋状的磁疗头产生脉线和磁场，构成立体磁疗网，实现全颅多点同步作用，从而刺激中枢神经系统（主要是大脑皮层）在受刺激的特定区域，其皮层神经细胞产生膜电位和感应电流，影响脑内代谢和神经电活动，引起一系列的生理生化反应。捕捉和利用这些生理生化作用，从而达到增加脑部血液循环，提高代谢，调节神经系统。

- 2)顶部176个按摩触点设计，疏通血脉，改善头部血液循环。

- 3)首创眼罩设计优化治疗环境

- *4)穴位中医技术，分别针对百会，左右太阳，风府穴，风池穴，印堂穴，形成立体感应磁刺激；并可以针对病情需要适当改变刺激部位。按摩头部穴位，符合中医学原理，改善循环，促进微循环的建立。

*5)采用共振传播渗透原理，独家超长寿命震动功能，是同类产品寿命的五倍以上。

立体变频柔性磁刺激治疗网+多点位全面穴位按摩＋176根仿手指按摩设计＋理疗电极片颈部定向稳定式导入覆盖是贴合治疗四效合一。

三、治疗仪正常工作条件：

工作环境：温度5℃～40℃；相对湿度：≤85％；

大气压力：86Kpa～106Kpa

电源电压：交流电压220V±10％；电源频率：50Hz±1Hz

经颅超声电疗仪

- 1.额定输入功率：80VA。

- 2.一路小脑顶核电刺激输出和两路肢体电刺激输出。

- 3.主机尺寸:长475mm，宽500mm，高860mm，允差±10%。

- 4.电极板电极线：长1800mm，允差±100mm。

- 5.电极片尺寸有80mm×53mm和106mm×73mm两种；自粘电极片91mm×61mm。

- *6.小脑顶核电刺激

- 6.1输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波E1、按摩波E2、按摩波E3。

- 6.2治疗时间为20min，允差±1min。

- 6.3输出脉冲强度为：0～42Vpp，允差±10％，分0～99级可调（负载500Ω）。

- *7.肢体电刺激性能：

- 7.1工作频率范围：2kHz～6kHz ，允差±10%。

- 7.2调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%。

- 7.3调制波形：正弦波、方波、三角波、尖波、指数波、锯齿波、等幅波。

- 7.4调制方式有连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

- 7.5肢体电刺激处方35个。

- 7.6输出电流不大于100mA，分0～99级可调（负载500Ω）。

- 7.7加热电极板表面温度范围：38℃～55℃分六档可调，允差±15%。

4、供应商承诺书（格式）

致：海口市第四人民医院

根据贵方                       文件，我公司响应并作为供应商向贵方提供的议价文件中资格文件一份，在完全满足贵方技术需求下的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司宣布同意如下：

1、我们已详细审阅全部议价文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、我们同意按照议价文件要求，提供符合国家及行业要求的产品和其有关的一切数据、资料，并承担相应的责任和义务。

供应商全称(盖章)：

供应商代理人(签字)：

年    月     日

5、设备技术/服务偏离表，商务偏离表

请各参与议价单位认真填写设备技术/服务偏离表，商务偏离表，我院将对报名参与议价单位提供的数据进行符合性审查，总分值高于70分，进入下一轮议价会议，不合格者淘汰。

技术指标及商务响应符合性审查评分表

| 类别 | 评审项目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务及技术部分 | 技术指标和配置的响应性 | 采购需求中，带“★”的技术指标，每有一项负偏离扣5分，非“★”技术指标每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 | 60 |
|  | 商务响应 | 每有一项负偏离扣10分，扣完为止。 | 40 |

## 设备技术/服务偏离表

采购项目名称：胰岛素泵采购项目

| - 序号 | 招标规格 |  | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：1、本表须针对议价文件技术规格书逐条应答；

- 所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答。

## 商务偏离表

采购项目名称：神经内科康复设备采购项目

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期：2年 |  |  |  |
| 供货期15天内 |  |  |  |
| 售后服务：可提供12小时响应、必要时24小时赶到现场 |  |  |  |
| 合同支付方式：合同签订之日起7个工作日内且甲方收到乙方开具的等额增值税发票后预付总货款的30%，货物运达甲方指定地点，安装、调试，调试合格满半年后付 60%款，余总货款的10%作为质量保证金。 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：

说明：

1、商务偏离表主要针对议价文件商务条款（包括议价文件中供货期、付款条件、质保期、售后服务等要求）填写；

2、对议价文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

6、法定代表人授权书：

法定代表人授权书

海口市第四人民医院：

（供应商全称）法定代表人          授权          （全权代表姓名）为全权代表，参加贵院组织的                       项目，全权处理采购活动中的一切事宜，并由我单位承担由其行为所造成的一切后果和法律后果。

法定代表人签字：

公司名称（盖章）

日   期：

委托代理人姓名：

职务：

身份证号码：

联系电话：

附：委托代理人身份证复印件